Диски для тестирования  антибактериальной  чувствительности

Область применения

Диски с антибактериальными препаратами  применяются для  определения чувствительности быстрорастущих бактерий и определенных патогенных бактерий, требовательных к  питательным средам in vitro с применением диско-диффузионного метода.

Описание изделия

Бумажные диски  в диаметре 6 мм, с надписью наименования антибактериального препарата в центре на каждой стороне диска.

В упаковке 5 картриджей или 10 картриджей

В одном  картридже 50 дисков.

В упаковке 1 флакон или 5 флаконов.

В одном флаконе 100 дисков.

Способ применения

- Для выполнения стандартизованного метода Керби-Бауэра подготовить чашки с агаром Мюллера-Хинтона (M173/M1084), предназначенные  для быстрорастущих  аэробных микроорганизмов. Для Haemophilus spp. используют основу среды для определения чувствительности Н.influenzae  (M1259+FD117), для S.pneumoniae используют  агар Мюллера-Хинтона с добавлением 5% овечьей крови;  для Neisseria spp. рекомендуется использовать агар G.C.+ 1% ростовая добавка (M434+FD025). Среда в чашках должна быть стерильной, высота агарового слоя   составлять 4 мм.

- Инокулировать 4-5 типичных колоний при помощи бактериологической петли  в 5 мл триптон-соевого бульона (M011) и инкубировать при температуре 35-37°C в течении 2-8 часов до появления видимого роста микроорганизмов от легкой до умеренной мутности. Сравнить мутность инокулята в соответствии со стандартом 0.5 Мак Фарланда  (приготовленный путем смешивания 0.5 мл 1.175 %   хлорида бария и 99.5 мл 0.36 N серной кислоты).  Разбавить инокулят или инкубировать далее до достижения необходимой мутности.  Альтернативный способ определения мутности  инокулята можно произвести оптическим методом (0.08-0.13 OD мутной суспензии при 625 нм).

- Стерильный нетоксичный ватный тампон на деревянном аппликаторе погрузить в приготовленный инокулят (посевной материал). Излишнюю жидкость с тампона убирают путем прокручивания тампона, прижатого к стенкам пробирки над уровнем жидкости.  Посев  культуры производят штрихообразными движениями по всей поверхности агара трижды, каждый раз после аппликации поворачивая чашку вокруг своей оси на 60°. Дать подсохнуть посевам, предварительно закрыв крышкой в течение 5 - 15 минут.

- При использовании дисков соблюдать правила асептики. Если диски в картриджах,  то удобно применять специально предназначенный  диспенсер. Диски во  флаконах размещают на чашке, используя стерильный пинцет.

- Расположить  диски  на расстоянии не менее 24 мм друг от друга. Для прихотливых  микроорганизмов, а так же для пенициллинов и цефалоспоринов, разместить диски в 30 мм друг от друга.

- Инкубировать при температуре 35 ± 2° в течение 16-18 часов или дольше при необходимости. Для прихотливых микроорганизмов инкубацию проводят с учетом  соответствующих условий, температуры и сроков инкубирования.

- Измерить зоны задержки роста микроорганизмов и записать диаметры зон с точностью до миллиметра, используя для этого линейку (PW096/PW297).

Принцип и оценка результата

Тест на чувствительность к антибиотикам бактериальных и грибковых изолятов важная часть исследований в клинической бактериологии.

Результаты данных тестов используются для подбора наиболее подходящих антимикробных препаратов  при лечении заболеваний, вызванных инфекционными агентами. Методы диффузии в агар с применением дисков из фильтровальной бумаги, пропитанной противомикробными препаратами определенной концентрации, были разработаны в 1940-х гг. Для устранения или минимизации изменчивости при выполнении этого тестирования Бауэр (Bauer) и др. разработали стандартизованную методику, в которой  использовался агар Мюллера-Хинтона. Тесты на чувствительность к антибиотикам бывают количественными или качественными.  Диско-диффузионный метод - качественный. Эта методика была единогласно принята как стандарт Институтом клинических и лабораторных стандартов (CLSI, ранее NCCLS) и периодически обновляется.

Метод Керби-Бауэра включен в стандартные референс процедуры WHO Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и FDA (США).

При определении антибиотикочувствительности следует придерживаться нескольким правилам:

- Хранить диски при рекомендуемой температуре.

- Согласно инструкции готовить среды, инокулят и т.д.

Условия хранения

Диски, используемые при повседневной работе, можно хранить при температуре  от +20С до  +80С, плотно закрытыми во избежание попадания влаги, для дополнительной защиты  во флаконах (картриджах) с дисками имеется специальный влагопоглотитель (силикагель). Долговременное хранение дисков с антибиотиками осуществляется в индивидуальной герметичной упаковке при температуре –20оС.

Срок годности

От 3 недель до 2 лет.

Срок годности данного наименования указан на этикетке.

Не применять после истечения срока годности.